РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROQUIGABIOTECHS.A.  – фотоэлектрический анализатор, предназначен для считывания тест- полосок PROQUI-TEST 4 в быстром режиме.

1. Размер: 17 см Х 21 см Х 7,6 см

Вес нетто: 1,5 кг

2. Комплект  включает: считыватель, адаптер, блок питания, кабель USB, бумажная лента

3. Описание

Блок питания.

Кабель USB

Адаптер для полоски

4.Инструкция

| № | Знак | Инструкция |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Внимание!Прочитайте руководство. |
| 2 |  | Оборудование IVD |
| 3 |  | Био Предприятие |

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ:

- Подключить прибор к сети 220 В через блок питания, вставив конец провода в отверстие «интерфейс питания 12 В»  на задней стенке прибора.

- Включить  тумблер «ВКЛ/ВЫКЛ» на задней стенке прибора.

на экране видим меню из 4-х иконок:

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.

1.Подготовьте тест-полоски: уберите влажную подушку, пропитанную молоком,острым предметом, но не отрезайте.

2. На передней стороне прибора с правой стороны находиться выдвижной  адаптер. Извлеките адаптер. В центре адаптера находится углубление, куда горизонтально надо вставить тест-полоску видимой стороной. Важно! Конец тест-полоски, который был в молоке,  и где вы предварительно убрали влажную подушку, должен быть вставлен внутрь анализатора. Полоска должна плотно встать. Если тест-полоску вставить неправильно, это повлияет на конечный результат.

-- Вставьте адаптер  с полоской в считыватель.

ВАЖНО !!!! Адаптер вставляется в прибор прорезью вверх (видимой частью)

-- Нажмите  на иконку  «Быстрый тест» 1раз, появиться следующее изображение:

--Ещё 1 раз нажимаем на иконку  «Быстрый тест».

На экране высветятся результаты тестирования.

Если вы хотите напечатать результат, нажмите иконку “Печать”

Чтобы считать результаты с другой тест-полоски, нажмите иконку “Главное”, далее следуйте шагам, описанным выше.

Результаты тестирования:

Negative – отсутствие антибиотиков

Positive – присутствие антибиотиков

Invalid – недействительный . Это может быть вызвано следующими причинами:

- Тест-полоска отсутствует в выдвижном адаптере.

- Сигнал на контрольной линии слабый (брак тест-полоски..)

- Тест-полоска расположена неправильно.

Doubt – сомнительный результат ,тест рекомендуется  повторить.

Для печати результатов используется термобумага со следующими характеристиками:

-ширина бумаги: 57+0.5 мм

-максимальный диаметр рулона: 31мм

-длина бумаги: ориентировочно 12м